(Пример)Расчёт толщины защитных ограждений

рентгенодиагностического  кабинета  со стационарным   рентгенодиагностическим

аппаратом  «OPERA» производства GMM, Италия

(исходные данные: W = 1000 мА*мин/неделя ;  U= 100 кВ; Kr =  9,0 мГр *м2 /мА*мин

| Защитное ограждение | Стена А | Стена А1 | Стена Б | Стена В | Стена Г | Пол | Потолок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стена | См.окно | Дверь | Стена | Стена | Дверь |  | Окно | Окно |  |  |
| Смежное помещение | Комната управления (пультовая) | Фотолабо ратория | Коридор | Кладовая | Ординаторская | Территория | Лаборатория | Офисное помещ. |
| Категория облучаемых лиц | Персонал группы А |  |  |  |  | Население |
| Допустимая мощность дозы ДМД, мкГр/ч | 13 | 10 | 10 | 1,3 |  |  | 1,3 | 1,3 |
| Коэффициент направленности, N | 0,05 | 0,05 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 0,05 |
| Расстояние от рентгеновской трубки до точки расчета r, м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,12 | 3,12 |  |  | 2,5 | 1,5 |
| Кратность ослабления К=103 *Кr *W*N/(30*r2 *ДМД) | 57 | 57 | 57 | 57 | 74 | 74 | 3082 | 23810 |  |  | 36885 | 5114 |
| Расчетный свинцовый эквивалент требуемой защиты, мм | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 2,7 |  |  | 2,85 | 2,1 |
| Сущест-вующее перекры-тие или стена | Материал ограждения, | Пенобетон | - | - | Пенобетон | Пенобетон | - | Кирпич полно-телый | Кирпич полно-телый |  |  | Пустотные ж/б плиты 220 мм | Пустотные ж/б плиты 220 мм |
|  | Толщина в перерасчете на монолит (мм) | 250 | - | - | 250 | 250 | - | 120 | 120 |  |  | 80 | 80 |
|  | Плотность, г/см3 | 0,63 | - | - | 0,63 | 0,63 | - | 1,6 | 1,6 |  |  | 2,3 | 2,3 |
|  | Свинцовый эквивалент, мм | 0,8 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,9 | 0,9 |  |  | 0,9 | 0, 9 |
| Свинцовый эквивалент дополнительной защиты, мм | - | 0,7 | 0,7 | - | - | - | 1,0 | 1,8 |  |  | 1,95 | 1,2 |
| Дополни-тельная защита | Толщина баритовой штукатурки p=2, 7 г/ см3, мм или | Не требуется | Стекло рентгеновское защит ное Pb =2,50 мм | Рентге нозащитная дверь Pb =1,0 мм | Не требуется | Не требуется | Рентге нозащитная дверь Pb =1,0 мм | 18, 0 | 34, 2 | Не требуется. Процедурная R-кабинета находится на 3–м этаже. Соседних зданий ближе 30 м нет* | 38,0 | 22,8 |
|  | толщина листового свинца в защитном ограждении (мм) |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,8 |  | 2,0 | 1,2 |

*) пункт..3.19 СанПиН 2.6.1.1192-03 .  Требованья СанПиНа по Рентген защите помещений.